# Межгосударственный стандарт ГОСТ 3749-77
"Угольники поверочные 90°. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 22 июня 1977 г. N 1551)

# Checking 90° squares. Specifications

Дата введения 1 января 1978 г.

Взамен ГОСТ 3749-77

Настоящий стандарт распространяется на поверочные угольники 90° размером до 1600 мм.

# 1. Типы. Основные параметры

1.1. Поверочные угольники должны быть изготовлены следующих типов:

УЛ - лекальные (черт. 1);

УЛП - лекальные плоские (черт. 2);

УЛЦ - лекальные цилиндрические (черт. 3);

УП - слесарные плоские (черт. 4);

УШ - слесарные с широким основанием (черт. 5).

"Черт. 1. Лекальный поверочный угольник"

"Черт. 2. Лекальный плоский поверочный угольник"

"Черт. 3. Лекальный цилиндрический поверочный угольник"

"Черт. 4. Слесарный плоский поверочный угольник"

"Черт. 5. Слесарный с широким основанием поверочный угольник"

Б, В - измерительные поверхности угольников; Г, Ж - опорные поверхности; Е - боковые поверхности

Примечание к черт. 1 - 5. Чертежи не определяют конструкцию угольников.

1.2. Основные размеры угольников типов УЛ; УЛП; УП и УШ должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

┌──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐

│         Типы         │           Н           │           L            │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│УЛ; УЛП; УП; УШ       │          60           │           40           │

│                      ├───────────────────────┼────────────────────────┤

│                      │          100          │           60           │

│                      ├───────────────────────┼────────────────────────┤

│                      │          160          │          100           │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│УЛП; УП; УШ           │          250          │          160           │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│УП; УШ                │          400          │          250           │

├──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│УШ                    │          630          │          400           │

│                      ├───────────────────────┼────────────────────────┤

│                      │         1000          │          630           │

│                      ├───────────────────────┼────────────────────────┤

│                      │         1600 *         │          1000          │

└──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘

______________________________

* Угольники типа УШ с Н = 1600 мм должны быть изготовлены по заказу потребителя.

1.3. Основные размеры угольников типа УЛЦ должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┐

│      Н       │     160      │     250      │     400     │    630     │

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┤

│      D       │      80      │     100      │     125     │    160     │

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┘

1.4. Угольники должны быть изготовлены трех классов точности в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐

│          Тип          │         Н, мм         │    Класс точности     │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│УЛ; УЛП; УЛЦ           │    По табл. 1 и 2     │         0; 1          │

├───────────────────────┤                       ├───────────────────────┤

│УП                     │                       │         1; 2          │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│УШ                     │     От 60 до 400      │        0; 1; 2        │

│                       ├───────────────────────┼───────────────────────┤

│                       │      630 и 1000       │          1;2          │

│                       ├───────────────────────┼───────────────────────┤

│                       │         1600          │           2           │

└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Примечание. Угольники типов УЛП и УЛЦ класса точности 1 следовало изготовлять до 01.01.96.

Угольники типа УШ Н - 630 мм следует изготовлять класса точности 0 с 01.01.96.

Пример условного обозначения плоского лекального угольника класса точности 0, с Н = 160 мм:

Угольник УЛП-0-160 ГОСТ 3749-77

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

# 2. Технические требования

2.1. Угольники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Допуск перпендикулярности измерительных поверхностей Б и В к опорным поверхностям Г и Ж для угольников всех типов на длине Н (для УЛ - на длине Н и L) при температуре воздуха в помещении (20 +- 3,5)°С и изменении температуры, не превышающем 0,5°С/ч, не должен превышать значений, указанных в  табл. 4.

Таблица 4

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Н и L, мм  │   Допуск перпендикулярности, мкм, для класса точности    │

│            ├──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤

│            │        0         │         1         │         2         │

├────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│     40     │       2,5        │        5,0        │         -         │

│            │                  │                   │                   │

│     60     │       2,5        │        5,0        │       13,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    100     │       3,0        │        6,0        │       15,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    160     │       3,5        │        7,0        │       18,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    250     │       4,5        │        9,0        │       22,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    400     │       6,0        │       12,0        │       30,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    630     │       8,0        │       16,0        │       40,0        │

│            │                  │                   │                   │

│    1000    │        -         │       20,0 *       │       40,0 *       │

│            │                  │                   │                   │

│    1600    │        -         │         -         │       90,0        │

└────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

______________________________

* С 01.01.96.

Для угольников типа УЛ класса точности 0, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, неперпендикулярность измерительных поверхностей Б и В к опорным поверхностям Г и Ж на длине 40 и 60 мм не должна быть более 2 мкм.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4).

2.3. Допуск плоскостности измерительных поверхностей Б и В, а также допуски плоскостности и параллельности опорных поверхностей Г и Ж на длине Н угольников типов УП и УШ не должны превышать значений, указанных в  табл. 5.

Таблица 5

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Н, мм │                          Допуск, мкм                           │

│      ├─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┤

│      │    плоскостности    │плоскостности опорных│   параллельности   │

│      │    измерительных    │ поверхностей Г и Ж  │опорных поверхностей│

│      │ поверхностей Б и В  │                     │       Г и Ж        │

│      ├─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┤

│      │                         Класс точности                         │

│      ├──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│      │  0   │  1   │   2   │   0   │  1   │  2   │  0   │  1   │  2   │

├──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  60  │ 1,0  │ 2,0  │  4,0  │  1,5  │ 2,5  │ 5,0  │ 2,5  │ 5,0  │10,0 * │

│      │      │      │       │       │      │      │      │      │      │

│ 100  │ 1,0  │ 2,0  │  4,0  │  1,5  │ 2,5  │ 5,0  │ 3,0  │ 6,0  │12,0 * │

├──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 160  │ 1,5  │ 3,0  │  6,0  │  2,0  │ 4,0  │ 8,0  │ 3,5  │ 7,0  │14,0 * │

│      │      │      │       │       │      │      │      │      │      │

│ 250  │ 1,5  │ 3,0  │  6,0  │  2,0  │ 4,0  │ 8,0  │ 4,5  │ 9,0  │18,0 * │

├──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 400  │ 2,5  │ 5,0  │ 10,0  │  3,0  │ 6,0  │ 12,0 │ 6,0  │ 12,0 │25,0 * │

│      │      │      │       │       │      │      │      │      │      │

│ 630  │  3*  │ 6,0  │ 12,0  │  4 *   │ 8,0  │ 16,0 │  8*  │ 16,0 │30,0 * │

│      │      │      │       │       │      │      │      │      │      │

│ 1000 │  -   │ 10,0 │ 20,0  │   -   │ 12,0 │ 24,0 │  -   │ 24,0 │40,0 * │

│      │      │      │       │       │      │      │      │      │      │

│ 1600 │  -   │  -   │ 30,0  │   -   │  -   │ 36,0 │  -   │  -   │60,0 * │

└──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

______________________________

* С 01.01.96.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

2.4. Допуск прямолинейности измерительных поверхностей Б и В на длине Н и L, а также допуски плоскостности и параллельности опорных поверхностей Г и Ж на длине Н угольников типов УЛ и УЛП не должны превышать значений, указанных в табл. 6.

Таблица 6

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│H и L,│                          Допуск, мкм                           │

│  мм  │                                                                │

│      ├─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┤

│      │   прямолинейности   │   плоскостности    │   параллельности    │

│      │    измерительных    │опорных поверхностей│опорных поверхностей │

│      │ поверхностей Б и В  │       Г и Ж        │        Г и Ж        │

│      ├─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┤

│      │                         Класс точности                         │

│      ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┤

│      │    0     │    1     │    0    │    1     │    0    │     1     │

├──────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤

│40; 60│   1,0    │   2,0    │   1,5   │   2,5    │   2,5   │    5,0    │

│      │          │          │         │          │         │           │

│ 100  │   1,0    │   2,0    │   1,5   │   2,5    │   3,0   │    6,0    │

│      │          │          │         │          │         │           │

│ 160  │   1,5    │   3,0    │   2,0   │   4,0    │   3,5   │    7,0    │

│      │          │          │         │          │         │           │

│ 250  │   1,5    │   3,0    │   2,0   │   4,0    │   4,5   │    9,0    │

└──────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

Для угольников типа УЛ класса точности 1, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, неплоскостность опорных поверхностей Г и Ж и на длине 40 и 60 мм не должна быть более 2 мкм.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.5. Допуск прямолинейности измерительных поверхностей Б на длине Н, а также допуск плоскостности опорных поверхностей Г угольников типа УЛЦ не должны превышать значений, указанных в табл. 7.

Таблица 7

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Н, мм    │                       Допуск, мкм                        │

│            ├──────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│            │прямолинейности измерительных │   плоскостности опорных   │

│            │        поверхностей Б        │      поверхностей Г       │

│            ├──────────────────────────────┴───────────────────────────┤

│            │                      Класс точности                      │

│            ├───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┤

│            │       0       │      1       │      0       │     1      │

├────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤

│    160     │      1,5      │     3,0      │     1,5      │    2,5     │

│            │               │              │              │            │

│    250     │      1,5      │     3,0      │     2,0      │    4,0     │

│            │               │              │              │            │

│    400     │      2,5      │     5,0      │     2,0      │    4,0     │

│            │               │              │              │            │

│    630     │      3,0      │     6,0      │     2,0      │    4,0     │

└────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.6. Выпуклость опорных поверхностей угольников всех типов не допускается.

На плоскости Ж угольников типов УЛП, УП и УШ допускаются завалы в поперечном направлении на расстоянии от края не более 0,1 ширины плоскости.

2.7. Допуск перпендикулярности боковых поверхностей Е угольников типов УП и УШ к опорной поверхности Г не должен превышать значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│        Н, мм         │Допуск перпендикулярности боковых Е поверхностей│

│                      │    к опорной поверхности Г, мкм, для класса    │

│                      │                    точности                    │

│                      ├────────────────────────┬───────────────────────┤

│                      │          0; 1          │           2           │

├──────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│          60          │           40           │          125          │

│                      │                        │                       │

│         100          │           50           │          160          │

│                      │                        │                       │

│         160          │           60           │          200          │

│                      │                        │                       │

│         250          │           80           │          250          │

│                      │                        │                       │

│         400          │          100           │          320          │

│                      │                        │                       │

│         630          │          125           │          400          │

│                      │                        │                       │

│         1000         │          160           │          500          │

│                      │                        │                       │

│         1600         │           -            │          630          │

└──────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

(Измененная редакция, Им. N 2).

2.8. Материал угольников и твердость измерительных поверхностей должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

┌────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐

│    Тип     │      Материал      │  Твердость, не ниже  │  Колебание   │

│            │                    │                      │твердости для │

│            │                    │                      │    одной     │

│            │                    │                      │ поверхности, │

│            │                    │                      │   единицы    │

│            │                    │                      │твердости, не │

│            │                    │                      │    более     │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤

│УЛ; УЛП; УЛЦ│Сталь марок X, 9Х по│ HV 655 по ГОСТ 2999  │      55      │

├────────────┤ГОСТ 5950,     марки├──────────────────────┼──────────────┤

│УП; УШ      │ШХ15 по ГОСТ 801 или│       55 HRC_Э       │      3       │

│            │марки         У8А по│                      │              │

│            │ГОСТ 1435           │                      │              │

└────────────┴────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.9. Параметры шероховатости измерительных и опорных поверхностей угольников на базовой длине 0,25 мм по ГОСТ 2789 должны соответствовать указанным в табл. 10.

Таблица 10

┌────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│  Тип   │     Н, мм     │Параметры шероховатости поверхностей Ra, мкм, │

│        │               │                   не более                   │

│        │               ├──────────────────────┬───────────────────────┤

│        │               │ измерительных Б и В  │     опорных Г и Ж     │

│        │               ├──────────────────────┴───────────────────────┤

│        │               │                Класс точности                │

│        │               ├───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│        │               │   0   │  1   │   2   │   0   │   1   │   2   │

├────────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│УЛ; УЛП │По табл. 1 и 2 │ 0,04  │ 0,04 │   -   │ 0,08  │ 0,08  │   -   │

│УЛЦ     │               ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│УП      │               │ 0,08  │ 0,08 │   -   │ 0,16  │ 0,16  │   -   │

│        │               ├───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│        │               │   -   │ 0,08 │ 0,16  │   -   │ 0,16  │ 0,32  │

├────────┼───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│УШ      │    До 400     │ 0,08  │ 0,08 │ 0,16  │ 0,32  │ 0,32  │ 0,63  │

│        ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│        │    Св. 400    │   -   │ 0,16 │ 0,32  │   -   │ 0,63  │ 0,63  │

└────────┴───────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Примечание. На опорных поверхностях угольников типа УШ 1-го класса точности размером свыше 400 мм и угольников типа УШ 2-го класса точности базовая длина установлена 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.10. Параметр шероховатости боковых поверхностей корпуса и скосов угольников типа УЛ на базовой длине 0,8 мм Ra <= 0,63 мкм по ГОСТ 2789.

Параметр шероховатости боковых и торцовых поверхностей, скосов и фасок угольников типов УЛП и УП на базовой длине 0,8 мм Ra <= 0,63 по ГОСТ 2789.

Параметр шероховатости боковых и торцовых поверхностей, скосов и фасок угольников типа УШ на базовой длине 0,8 мм Ra <= 1,25 мкм по ГОСТ 2789.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.11. У угольников типов УЛ и УЛП допуски перпендикулярности и прямолинейности, установленные в табл. 4 и 6, должны быть выдержаны в пределах угла поворота угольника в плоскости опорной поверхности на +- 15° от среднего положения.

Таблица 11

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│              Н, мм               │         Нагрузка, кгс (Н)          │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│           60; 100; 160           │              20 (196)              │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│          250; 400; 630           │              30 (294)              │

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│            1000; 1600            │              40 (392)              │

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

2.12. Соединение линейки угольников типа УШ с основанием должно выдерживать статическую нагрузку, указанную в  табл. 11. После снятия нагрузки допуск перпендикулярности измерительных поверхностей Б и В к опорным поверхностям Г и Ж сравнительно с отклонениями до приложения нагрузки не должен превышать значений, указанных в  табл. 4.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.13. Измерительные поверхности угольников типов УЛ и УЛП должны быть закруглены радиусом (0,2 +- 0,1) мм.

2.14. На поверхности угольников не допускаются вмятины, царапины и другие дефекты, ухудшающие внешний вид или влияющие на эксплуатационные качества угольников.

2.15. Внутренние напряжения угольников должны быть сняты.

2.16. Угольники должны быть размагничены.

2.17. Полный средний срок службы угольников до списания - 5 лет.

Установленный полный срок службы - не менее 2,5 лет.

Критерием предельного состояния является предельный износ рабочих поверхностей, который характеризуется невозможностью их восстановления механической обработкой.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

# 2а. Правила приемки

2а.1. Для проверки соответствия угольников требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль, периодические испытания и испытания на надежность.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2а.2. При приемочном контроле каждый угольник проверяют на соответствие требованиям  пп. 2.1 - 2.7,  2.9 - 2.11.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2а.З. Периодические испытания проводят не реже раза в три года. Периодическим испытаниям подвергают не менее трех угольников из числа прошедших приемочный контроль на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

При этом показатели  п. 2.17 подтверждаются результатами анализа подконтрольной эксплуатации не менее пяти угольников. Результаты анализа подконтрольной эксплуатации считают положительными, если: среднее значение полного срока службы контролируемых угольников не менее 5 лет ( п. 2.17), все контролируемые угольники не достигнут предельного состояния в течение 2,5 лет ( п. 2.17).

Если при испытаниях обнаружено, что угольники соответствуют всем требованиям настоящего стандарта, результаты периодических испытаний считают удовлетворительными.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

# 2б. Методы контроля

2б.1. Проверку угольников проводят по МИ 1799.

(Измененная редакция, Изм. N 4).

2б.2. Воздействие климатических факторов внешней среды при транспортировании проверяют в климатических камерах. Испытания проводят в следующем режиме: сначала при температуре плюс (50 +- 3)°С, затем минус (50 +- 3)°С и далее при относительной влажности (95 +- 3)% при температуре 35°С. Выдержка в климатической камере в каждом режиме 2 ч. После испытаний метрологические характеристики угольников должны соответствовать значениям, установленным в стандарте.

2б.3. При проверке влияния транспортной тряски используют ударный стенд, создающий тряску ускорением 30 м/с2 и частотой 80 - 120 ударов в минуту.

Ящики с упакованными угольниками крепят к стенду и испытывают при числе ударов 15000. После испытаний метрологические характеристики угольников должны соответствовать значениям, установленным в стандарте.

2б.2, 2б.3. (Введены дополнительно, Изм. N 3).

# 3. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

3.1. На нерабочей поверхности угольников типов УЛ, УЛП, УП, УШ и на опорной поверхности угольника типа УЛЦ должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

год выпуска;

обозначение настоящего стандарта.

3.2. Консервация угольников - по ГОСТ 9.014.

3.3. К каждому угольнику прилагают эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601.

Эксплуатационная документация на угольники, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должна содержать изображение государственного Знака качества.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.4. Упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762.

3.5. Угольники допускается упаковывать в фанерные ящики по ГОСТ 5959 и многооборотные ящики по ГОСТ 9396.

3.6. При транспортировании угольников в контейнерах с расшивкой, исключающей их перемещение, допускается не упаковывать их в транспортную тару. При транспортировании угольников допускается использовать тару с многооборотными салазками и пакетную упаковку.

3.4 - 3.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).

3.7. Угольники допускается транспортировать транспортом любого вида с соблюдением требований группы ЖЗ по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

# 4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие угольников требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 мес со дня ввода в эксплуатацию.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).